## Sheet1
公告编码：DQ-HZD-260525-025
询 价 单 报价截止日期： 2026/5/29
各报价单位请将报价单填写完整并盖章，确认无误后发至邮箱：gongyingyibu@tianyuanmengye.com
采购物资信息（供应商请勿修改或填写） | [5 empty] | 以下内容请供应商填写
序号 | 名 称 | 规格 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 开票名称 | 开票规格 | 品牌 | 报价配置 | 备注 (技术参数等)
采购物资信息（供应商请勿修改或填写） 序号: 132; 采购物资信息（供应商请勿修改或填写） 名 称: 电感耦合等离子体发射光谱仪; 采购物资信息（供应商请勿修改或填写） 规格: /; 采购物资信息（供应商请勿修改或填写） 技术参数: 1.仪器整体功率2.9kVA, 电源： 220VAC+/-10% ，50 或60Hz+/-1Hz； 2.环境温度： 10℃-30 ℃； 3.环境湿度20%-80% （不冷凝）； 4.长期稳定性：8小时，RSD≤1%（不加内标，不采用基线飘移修正）； 5.＊长期稳定性：8小时，RSD≤1%（不加内标，不采用基线飘移修正）； 6.短期稳定性：RSD≤0.5%； 7.冷启动时间：从待机状态到等离子体点燃时间小于35分钟； 8.做样速度：60个元素或波长，每个元素或波长积分时间10秒，测试时间小于60秒，内标和待测元素必须同时积分； 9.测定谱线的线性动态范围：≥10^6（以Mn257.610nm 来测定，相关系数≥0.9996）； 10.Pb220.353nm 2ug/L，4ug/L，6ug/L，8ug/L，10ug/L 拟合曲线，线性相关系数999以上； 11.进样系统：标配双通道玻璃旋流雾化室和玻璃同心雾化器，其它多种类型的雾化器和雾化室可选； 12.气体控制：所有等离子体相关气体均为质量流量计（MFC）控制，; 采购物资信息（供应商请勿修改或填写） 单位: 台; 采购物资信息（供应商请勿修改或填写） 数量: 1 | "其他配置： 1.电脑； 2.打印机； 3.水冷机； 4.UPS电源（含稳压电源）； 5.矩管4个、雾化器4个； 6.甭管除仪器自带的一套再备一套； 7.标样（内标）若干（足够3个月用量）； 8.纯铜气体减压器2个； 9.调节气路20米； 10.带水冷机与设备之间的水管； 11.配设备与排风系统的油烟机软管和各种连接头、插座； 注：所有附属设备必须与仪器主机相兼容（包含操作软件），载荷必须留有冗余。"
报价日期： |  | 2026-05-25
1、技术参数、相关质量要求：保证供货为正品货、全新货，无翻新货。
2、质量保证期限（年/月）：
3、供货周期（天）： **个工作日 (需包含物流/备货周期)
4、税率： 13%
5、付款方式： 款到发货
6、是否采用我方合同模版：是
7、供货地址：宁夏中宁县石空工业园区
备注：报价需含税含运费到厂，报价单盖章有效
报价单位： 法定代表人姓名：
报价联系人姓名： 联系电话：
询价单位：天元锰业集团
地 址：宁夏中宁县石空工业园区 传 真：0955-5685589、5636431
发件人： 黄震东 电 话：18095554345
采购物资信息（供应商请勿修改或填写） 序号: 诚挚邀请您，关注《天元锰业招标采购平台》公众号 及时了解天元锰业集团最新的招投标动态，并获取项目信息 | =DISPIMG("ID_87063340439642AFBE9A195939E144FF",1)