宁夏万隆新材料有限公司

锰锭铸造厂冶炼除尘器颗粒物在线监测系统（PM-CEMS）

技术规格书

买方：宁夏万隆新材料有限公司

卖方：

签订地点：宁夏 ˙ 中宁

目录

1、概述	3

2、规范性引用文件	3

3、供货范围	3

4、技术要求	5

5、安装、调试与验收	6

6、质量保证与服务	7

# 1、概述

买方位于宁夏中卫工业园区，主营锰锭冶炼生产。根据《宁夏回族自治区大气污染防治条例》及中卫市生态环境局关于重点行业超低排放改造的要求，需在冶炼车间布袋除尘器排 口 DA002 出 口烟道安装颗粒物在线监测系统。本系统仅用于颗粒物（PM）浓度的实时监测，不包含 SO₂、NOx 等气态污染物监测模块。

# 2、规范性引用文件

本系统从设计、制造、安装到验收，必须严格执行以下现行有效的国家及行业标准：

核心规范：HJ 75-2017《固定污染源烟气排放连续监测技术规范》

性能要求：HJ 76-2017《固定污染源烟气排放连续监测系统技术要求及检测方法》

数据传输：HJ 212-2025《污染源在线监控（监测）系统数据传输标准》

采样方法：GB/T 16157-1996《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》

电气安全：GB 50058-2014《爆炸危险环境电力装置设计规范》（若适用）

地方要求：符合宁夏回族自治区及中卫市生态环境局关于数据联网及现场站房的最新管理规定。

# 3、供货范围

供方负责提供一套完整的颗粒物在线监测系统，包括但

不限于以下设备及服务：

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数 量 | 单 位 | 生产厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 颗粒物监测系统 |  |  |  |  |
| 1.1 | 烟尘/颗粒物检测仪 | 原理：抽取式+激光前散射量程：0~30mg/m³，精度： ±2%FS | 1 | 套 |  |
| 1.2 | 等速采样/加热系统 | 含高温采样探头、加热管线（120℃恒温）、粉尘过滤器 | 1 | 套 |  |
| 二 | 烟气参数检测系统 |  |  |  |  |
| 2.1 | 温压流一体机 | 温度：0~300℃；压力：-5 kPa ~ +5 kPa皮托管材质：316L 不锈钢 | 1 | 台 |  |
| 2.2 | 含氧量分析仪 | 测量原理：氧化锆/电化学量程：0~25%vol | 1 | 套 |  |
| 三 | 数据采集及传输系统 |  |  |  |  |
| 3.1 | 数采仪（DTU） | 1、工业级，支持全网通及以太网，内置 HJ212 协议，数据储存≥5 年，具备远传诊断端口。2、数采仪需预留不少于 4 路 4-20mA 模拟量输入通道及 2 路 RS485 接口，以备后期增加气态污染物监测或工况参数监测（如风量、阀门开度）时使用，且不得收取额外的软件升级费用。 | 1 | 套 |  |
| 四 | 视频安防系统 |  |  |  |  |
| 4.1 | 摄像机 | 1、图像分辨率不低于 200 万（1920 ×1080）像素，帧率 25fps。2、具备动态捕捉、逆光补偿、夜视、联网传输及断网重连功能。具备协议字符叠加功能。3、支持 H.264、 H.265、Smart264、Smart265 等视频压缩标准。4、支持远程调焦、聚焦、调整光圈等功能 | 1 | 套 |  |
| 五 | 门禁管理系统 |  |  |  |  |
| 5.1 | 门禁一体机 | 密码+IC 卡/指纹识别，带液晶屏显示，记录开门日志。门禁记录及抓拍图片需能通过数采仪上传至环保监控平台，实现“运维留痕 ”。 | 1 | 套 |  |
| 5.2 | 电磁锁及配件 | 280kg 吸力，断电开锁，含出门按钮 | 1 | 套 |  |
| 六 | 辅助材料 |  |  |  |  |
| 6.1 | 标准气体 | O2、N2 | 1 | 套 |  |
| 6.2 | UPS | 2kVA，延时≥60 分钟 | 1 | 套 |  |
| 6.3 | 空调 | 1.5P | 1 | 台 |  |
| 6.4 | 验收 | 国标 | 1 | 套 |  |
| 6.5 | 安装 | 国标 | 1 | 套 |  |
| 6.6 | 分析小屋 | 4.5m×3.0m ×2.8m | 1 | 座 |  |
| 6.7 | 用电监控 | 2个点位 | 2 | 套 |  |

# 4、技术要求

4.1 分析小屋、视频及门禁专项技术要求

鉴于中卫地区冬季寒冷、风沙大的气候特点，分析小屋必须满足以下严苛条件：

外形尺寸：长×宽×高 = 4.5m × 3.0m × 2.8m（净高不低于 2.5m）。

主体结构：采用双层彩钢岩棉夹芯板，钢板厚度≥0.5mm，岩棉密度≥80kg/m3 ，防火等级 A 级。

环境控制

1. 空调：配备 1.5 匹冷暖挂式空调一台，确保室内温度常年保持在 15-28℃。

2. 通风：顶部安装防爆轴流风机一台，换气次数≥12 次/h。

3.采样平台及分析小屋必须设置独立的避雷针，接地电阻≤4 Ω。所有设备外壳、桥架、穿线管需做等电位联结并可靠接地。

电气系统

1. 配电：独立配电箱，含总空开、漏电保护器、防雷器。

2. 插座：墙面四周均匀分布不少于6 个五孔插座及2 个三相插座。

3. 照明：LED 平板灯 2 盏，照度≥300Lux。

安全设施

1. 门 口设置"非授权禁止入内"警示牌。

2. 配备干粉灭火器 2 具。

3. 小屋外设置采样平台，平台面积≥2m2 ，护栏高度≥ 1.2m。

4.2 视频监控系统

点位布置：

点位 A（小屋内）：安装于进门正上方，俯视监测机柜正面及操作台，用于监控设备运行及人员操作。

点位 B（小屋外）：安装于小房屋檐下，监控采样平台、伴热管走向及小屋周边环境。

点位 C 照射排放 口。

技术要求：摄像机需具备强光抑制功能，防止夜间灯光反光；视频信号需接入买方局域网，并同步上传至数采仪接口（如环保平台要求）。

存储：录像保存周期不得低于 1 年，支持按时间检索回放。

4.3 门禁管理系统

权限管理：采用分级授权模式。管理员可设置多组用户密码/卡片。

记录功能：门禁控制器需记录每一次开门的时间、方式（刷卡/密码）及人员信息，记录存储量≥10 万条，断电不丢失。

联动功能：支持与视频监控系统联动，开门瞬间触发对应摄像机抓拍一张图片。

应急开启： 内部设有紧急出门按钮，断电情况下可通过机械方式开启门锁。

4.4 针对"冶炼"工况的特殊技术条款

由于锰冶炼粉尘具有比电阻高、易产生反电晕、且具有吸湿性的特点，卖方设备必须满足以下针对性要求：

防粘附设计：颗粒物监测仪的发射端和接收端镜头必须具备自清洁功能（高压脉冲反吹），反吹周期可调，确保镜头在长期运行中不被锰尘覆盖导致数据归零或漂移。

耐高温与腐蚀：采样探头及内部元件需耐受 250℃以上的瞬时高温（锰矿烧结工况波动），且接触部件需采用 316L不锈钢或更高等级防腐材料，抵抗锰蒸气腐蚀。

数据准确性：系统需具备动态湿度补偿算法，消除因烟气含水率变化对激光散射法测量精度的影响。

# 5、安装、调试与验收

5.1 安装施工

卖方负责所有设备的卸车、搬运、吊装及安装接线工作。

5.2 调试与联网

系统安装完成后，进行为期 168 小时的不间断试运行。卖方负责完成与中卫市生态环境局监控中心的数据联

网对接，确保数据上传稳定，掉线率＜5%。

联网测试期间，需配合环保局进行现场比对监测。

5.3 验收标准

技术指标：颗粒物的相对准确度≤15%（依据 HJ 75 附录A 手工比对方法）。以买方政府环保部门检测结果为准,以 HJ 212-2025《污染源在线监控(监测)系统数据传输标准》完成安装调试及验收与环保生态环境局备案工作并出具 6 份报告（附电子报）。验收前一切需要整改项无条件配合完成，直至验收通过。

数据有效率：试运行期间，数据有效捕获率≥95%。

资料移交：验收时卖方需提交竣工图纸、操作手册、维护手册、产品合格证及第三方检测报告。

注：所有设计施工内容必须满足要求和使用工况，程序不允许加密保护，若加密保护不能满足现场使用，按照合同总额的30%进行追责赔偿。

# 6、质量保证与服务

质保期：自验收合格之日起，整机质保期为 12 个月，其中激光器核心部件质保24 个月。

响应时间：质保期内，设备发生故障，卖方承诺在接到通知后2 小时内做出响应，24 小时内技术人员到达现场（中卫市区）。

备品备件：质保期外，卖方应以优惠价格长期供应备件。首次维护所需的滤芯、密封圈等易耗品由卖方免费提供一套。

培训：卖方负责对买方操作人员进行不少于8 学时的现

场培训，内容包括日常操作、简单故障排查及数据报表导出。

注：所有设计施工内容必须满足要求和使用工况，程序不允许加密保护，若加密保护不能满足现场使用，按照合同总额的30%进行追责赔偿。

附：参考图片

以下为签字页；

买方：宁夏万隆新材料有限公司（盖章）

买方代表人：                 （签字）

时间:2026年   月   日

卖方：                      （盖章）

卖方代表人：                 （签字）

时间：2026年   月   日